## Slide 1
一、产品简介
GPRS记录仪是徐州优博电子自主研发生产的智能温湿度测量记录仪器,用以对环境的实时监控报警数据上传等,记录仪主要由温湿度传感器(外置)和主机仪表两部分组成，5V DC供电,内置5000毫安高性能电池，低功耗设计，在外接电源停止供电时自动切换到内部电池供电，根据选配不同传感器以满足不同环境测量要求，更换传感器无需手动配置，即插即用。能够24小时全天候在线自动测量并上传平台;记录仪可设置报警参数，当温度或湿度超过设定值，会发出声光报警，并支持OLCD显示，按键操作，能够连接打印机打印历史记录。
二、产品特性
1、内置温湿度传感器
  测量范围：温度-20~60℃ 湿度0%~95%RH
  测量精度：温度±0.3℃ 湿度 ±3%RH
2、外置温度传感器（支持双通道温度）：
  测量范围：-200~200℃(选配型)-40~80℃（标配型）
  测量精度：±0.5℃（-100~100℃）其他量程±1℃
3、外置温湿度传感器（支持双通道温湿度）：
  测量范围：温度-40~80℃，湿度0~99%RH
  测量精度：温度±0.2℃，湿度±2%RH
4、外置露点温度传感器：
  测量范围：-10~60℃
  测量精度：温度±0.3℃，湿度±3%RH
5、电气特性：
  供电方式：外部供电5VDC;内置电池管理系统
  静态功耗：休眠小于1mA，正常工作3mA;
  通信方式：USB（串口）、GPRS、GPS，支持MQTT协议，TCP固定协议上传;
  工作温度：-20~60℃；
  存储温度：记录仪,（-20~80℃）；传感器（-50~125℃）；
6、结构尺寸：
  记录仪主机：110.7*68.5*20mm；
  外置温湿度传感器：Ф12x100mm
  传感器延长线1m
  GPRS天线43.5mm
7、材料与防护：
  记录仪主机：铝合金；
  传感器；铝合金
8、功能特性：
  显示：可实现显示现场温湿度和通信状态报警状态灯；
  操作按键：触摸式菜单键和电源键；
  报警功能及方式：当环境温度或湿度超过报警设定值时，设备会通过蜂鸣器提示，
  免维护：内置电池管理系统，能自动检测电池电压，防止电池过充过放；

## Slide 2
  支持数据断点续传，确保数据的完整性；
  远程测控：具有通信接口，支持远程测控；
  SIM卡支持：移动 2G网络
9、野外适用性：
  本仪表仅限于室内使用；
  安装附件齐全，安装简便。
三、产品结构：
产品结构如下图所：
主要部件为：
记录仪主机：(主要由显示屏、外壳、天线、外围接口)，

## Slide 3
传感器：(温度或温湿度)；
打印机：自带电池，独立供电，通过蓝牙与主机
仪表连接；
四、报警方式：
主机蜂鸣器报警：设置上下限阀值，超过阀值，
现场蜂鸣器报警；
微信推送报警：关注微信公众号，并绑定账号密码，
可以通过微信推送报警信息；
报警阀值的设置：报警阀值可以通过上位机设置
五、工作界面：
记录仪工作界面如下图所示：
  主界面有俩个传感器显示界面，可以按键切换，外置传感器和内置传感器区别于左上角外和内字符。当前显示年月日和记录数据条数；

## Slide 4
  长按菜单键进入菜单，对应选项进入菜单项
六、驱动安装及配置工具使用
驱动文件从网上或邮件方式索取
(http://www.xzybkj.cn/goods_show.aspx?id=199)
通过Tapyc USB线连接记录仪到电脑USB，提示安装驱动，
选择自动更新或从文件安装。
记住生成的串口号，打开配置工具（TP助手V3.5）,运行工具，
点击通讯设置进行配置：，串口选择，波特率默认115200
（亮屏状态下）点击刷新进入参数配置状态。
鼠标双击或回车选中行即可操作对应项目
双击保存参数方改成功

## Slide 5
在弹出的设置窗口内输入设定值回车或点击提交，配置参数即可提交到仪表内，配置完整后需要操作【保存配置】进行保存配置操作
其他功能说明
导入配置、导出配置---用于大批量设备设置，A设备参数复制到B设备就可以使用此功能。
同步时间---将设备上的时间与本地电脑的时间同步
历史数据---查询某段历史数据，支持导出表格格式
更新固件---设备升级
设备监听---设备运行的详细状态
七、GPRS连接
1,每一部仪表后面都有唯一的一个二维码，即是这部仪表的身份证，只需用微信扫一扫，仪表就自动连接到平台上（首次登入需要注册账号，并设置密码）。
设备添加成功后，直接进入主界面（下图）可以进入报警设置，设定报警阀值、报警、报警对象。

## Slide 6
设备添加成功后，直接进入主界面（下图）可以进入报警设置，设定报警阀值、报警、报警对象。
.查询历史数据，点击数据监控界面的历史数据，可以登录优博云平台进行数据下载
历史曲线
点击历史查看
数据监控界面
报警设置界面
设备总览界